肺功能测试仪技术参数

一、肺功能流量传感器技术指标

1.用于患者肺部疾病的检查和诊断及大量筛查、科研。

▲2.容积测试范围：0～28L，精度：±3%。

- 3.容积积分方式：数字积分法。

- 4.流量分辨率：1ml/s 。

5.管道中空，阻力为0，患者测试无憋气感。

6.肺功能可采用快速一口气测试方法得出肺功能结果以适应大型肺功能筛查。

7.可以在同一测试结果界面以不同颜色区分测试次数10次以上。

二、肺功能软件功能指标：

1.设备含有手动/自动两种零位定标功能，自动零点校正，无需人工频繁进行容量三流速定标；

▲2. 流量传感器模块：数字超声式传感器，管道中空，患者无憋气感，有效避免交叉感染，无需加热，有效防止传感器受热老化，呼吸阻力0。传感器可拆卸，无死角浸泡消毒，消毒彻底，流量测试范围：0～±17.8L/s。传感器采样频率：200Hz；肺功能设备可以满足：标配一次性呼吸采集管路或可支持选配升级长寿命呼吸流量采集管路。

3.遵循ATS/ERS质控标准，自动推荐最佳测试结果和曲线，实时显示动态曲线；

▲4、肺功能需通过呼吸指南及ATS发布的24、26曲线的计量检测验证报告。

5.具有最新的国际国内综合预计值方案（GLI2017&ECCS93）、GLI2012、Jian WH 2017的预计值公式；

6.软件端自带“Z得分”辅助判断功能，避免漏诊或误诊；

7.测试完成后可以在结果界面增加或减少所显示的参数，无需进行后台设置或第二次测试；

8.测试完成后可查看软件的自动质控功能，查看是否满足ATS/ERS的重复性标准；

9.动画演示程序：流量容积环的动画引导，用于帮助小孩特别是学龄前儿童配合做好流量容积环检查；

▲10.测试结果界面具备2种质量控制模式显示：1）肺功能指南质控模式；2）ATS/ERS质控模式；用户可以根据需求选择相应质控模式,查看逐条显示该测试是否合格，并给与综合评判是否合格；（提供软件功能截图）

11.肺功能自动诊断功能：可按照受试者测试的质量控制和测试数据，自动生成辅助诊断意见。

12.软件界面操作简单、方便更佳符合操作习惯，所有的功能切换在同一主界面操作，无需频繁跳转界面；

13.具备自动单次和多次肺功能测试重复性验证功能，可根据目前ATS/ERS中关于多次肺功能测试重复性分级的要求自动进行评判，并给于重复性要求是否符合A、B、C、D、F级报告的评判；

14.肺功能超声传感器和≥14寸笔记本电脑（运行平台windows10、11）采用组合式，更换相应模块即以快速解决问题，可以降低后期维护成本；

▲15.肺功能检查报告可以按照用户要求做任何的排版和设计、放置：自定义报告模板，参数和肺功能图形可自由排列组合设置，报告的参数、图形可选多种预设报告格式，可预览显示或直接打印；

16.肺功能报告可导出PDF 、JPG、Excel等多种格式；

17.肺功能设备具有记录各账号操作日志，多角色管理及权限分配，以便查询操作者可追溯性，保障使用安全。（提供软件截图证明）；

18.可以根据科室要求预先自定义录入和修改肺功能报告诊断文字，以便后期直接选择诊断结果。

▲19.针对社区/医院大量肺功能筛查时，可以预先在Excel录入所有患者信息，实现一次性一键导入所有患者信息至肺功能里面，缩短检查时间；

▲20.设备有效使用年限不少于10年。（提供检测报告或设备铭牌证明）。

- 21.定标：包含6种定标功能：容量定标、容量定标验证、三流速验证、弥散生物定标、弥散气源定标、口压定标。

- 22.肺功能测试可支持升级单次2分钟潮气功能分析测试可自行设定潮气分析检测过程中采集潮气数据偏移量并自动丢弃不合格潮气环数据；单次潮气分析测试可自行设定采集符合偏移要求的潮气环的数量。

- 23.具备肺功能数据趋势分析功能，测试人员可自行选择患者不同日期的肺功能检查数据进行比较，设备自动分析并显示肺功能数据的基础值、改善率、测试日期等数据,并形成表格或图。

（三）测试项目功能：

1.肺慢速通气功能检查：VCex、VCin、VCmax 、MV、Te、IC等15个参数量。

2.肺用力肺活量检查：流量容积环检查FVC、FEV1、FEV1/FVC、FEF25、FEF50、FEF75、TPEF等50个参数量。

3.支气管药物舒张试验功能包含：慢速通气功能检查、用力肺活量检查（流量容积环检查）、每分钟最大通气量检查MVV。

3.1支气管药物舒张试验功能：改善率CHG%、吸药前后肺功能对比功能。

4.每分钟最大通气量检查MVV：MVV、FEV1*35、MVV Th。

5.肺年龄参数评估，可以戒烟起到有效指导。

6.肺功能含有慢性阻塞性肺部疾病筛查问卷（COPD-SQ）、呼吸困难问卷（mMRC）、COPD患者自我评估测试（CAT）。

7.打印报告：单项报告和综合报告打印。

8.可支持升级支气管激发软件和激发硬件，激发装置和肺功能主机须为原厂生产同一品牌，以便后期维护。

9.可支持升级潮气呼吸测试功能。

（四）其他配置要求

1.在接到客户电话要求后，2小时内响应，4小时给出解决方案，24-48小时内赶到现场，如故障内不能排除，提供备用机备用。

2.在广西南宁市有2名售后工程师驻办事处。