柳州市鱼峰区阳和街道社区卫生服务中心身高体重秤、医用全自动电子血压计采购项目院内竞争性磋商公告

（报名截止日期为2026年7月27日）

根据我院业务工作开展的需要，近期拟对以下项目进行院内磋商。磋商方式分为现场磋商或电话磋商，具体方式以通知为准。欢迎有意向的公司报名参加。

一、项目清单：

一、项目清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身高体重秤 | 1 | 2.5 |
| 2 | 医用全自动电子血压计 | 1 | 2.5 |

- 身高体重秤设备技术要求：

- 用于健康管理中心慢病管理·三高共管或专病种深度检查，可与临床代谢中心、高血压中心、心脏康复中心互联互通。

（2）测量参数：身高，体重，BMI值

（3）结果打印：自动热敏打印

（4）校正方式：提供标准校正工具

（5）测量范围：身高30~205cm

允许误差 ±0.5cm(+10℃<环境温度≤+40℃)   ±0.6cm (+5℃<环境温度≤+10℃)

重量 5.0~300kg   允许误差 ±0.1 kg

（6）支持通过微信小程序和患者助手APP建立健康账户，完成信息登记，检测结果自动传输至受检者微信小程序、患者助手APP、医生APP和院内医生管理平台，生成身高体重检查参数和三高综合健康报告。免费提供数据传输服务。

- 医用全自动电子血压计设备技术要求：

（1）适应臂周范围：17～42cm

（2）测量范围：血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分

（3）手臂伸入检测功能手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导

（4）测量精度：压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）；脉搏测量精度：±2%或±2次/分（取最大者）

- （5）平均测量模式可进行2-3次的测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法）

（6）精度保障：需提供符合中国高血压指南要求的认证网站（http://www.dableducational.org）上查询证明材料

（7）系统标准：采集终端系统：符合三高共管-Connection/慢病深管-Connection标准等相关慢病系统连接；可在外网环境下，实现血压数值自动传输至医生电脑端，医生手机端和患者手机端。可对接医院HIS/LIS系统。智慧血压测量系统：可局域网络下，单系统使用，血压值可保存CSV数据，连接打印机直接生成A4版纸版报告。对接医院HIS/LIS系统。免费提供数据传输服务。

二、参加磋商要求：

（一）参加人员应遵守的纪律

1、参加人员必须熟练掌握项目的要求及技术等（参加人不熟悉的要专业技术人员到场），不得一问三不知；

2、不得伪造资质证书、营业执照、税务登记证、银行账号、设计图签、图章；

3、不得未经委托允许他人以本企业或本人的名义参与磋商报价活动；

4、不得采用弄虚作假、串通投标、围标、哄抬或恶意降低报价、行贿等不正当手段影响磋商结果，（例如投标材料制作及内容排版高度相似、有雷同现象，视为串通投标、围标行为）；

5、报价人不得以不正当手段搞促销活动，在磋商洽谈前、磋商洽谈中以及洽谈后均不得以任何名义给医院相关领导或工作人员财物或提成；

6、不得与医院相关领导或工作人员非正常交往，不得宴请、送礼、馈赠或邀请其参与其他可能影响公正招标或磋商的活动；

7、不得私自向评委递交材料或暗示；不得打领导旗号授意某公司信息；

8、在磋商期间，报价人不得询问评价情况，不得进行旨在影响评价结果的活动；

9、报价人之间不得互相诋毁，干扰磋商工作。

（二）标书里必须含有三证合一营业执照以及应有中国裁判文书网公司全名近三年全文检索查询（不设置其他条件）截图。如资质不全，不许参会。

（三）材料每页应加盖公司章。

（四）本项目不接受联合体参与报价，不允许转包、分包。

投标注意事项：

- 中国裁判文书网公司全名近三年全文检索查询（不设置其他条件），整页面截图打印盖章 ；若存在“刑事案由”需每项案件整页面截图打印盖章

- 法人授权委托书要求法人、被授权人签字并加盖公章

- 投标人到现场请携带本人身份证（如方式为现场磋商）

三、材料需求及递交方式：

1、（1）磋商方式为现场磋商时，由参加公司代表参加询价当日当场面交专家小组。（2）磋商方式为电话磋商时，由参加公司在磋商之日前一个工作日，将标书寄至医院招标办（地址：广西柳州市鱼峰区政和路66号，招标办公室，电话：15107724185）

2、材料装订顺序：封面（请注明联系人姓名与电话）→响应函→目录→报价明细表→维保期后续保报价表→信用承诺函→响应声明→公司资质相关证照→相关完整的授权链（例如：厂家与总代的授权、总代与经销的授权等相关授权互相衔接上，合法合规）→在信用中国、中国政府采购网、中国裁判文书网上的查询结果整页面截图，（备注：搜索查询时切勿输入其他关键词，直接输入公司名称查询即可，注意请将网页左上角的时间一并截图下来）→法定代表人身份证明→来参加现场磋商/市场调查会的公司人员必须要有该公司的授权委托书，且该委托书必须要有法人的签字、被授权人的签字、公司的公章等→参加现场磋商/市场调查会公司人员身份证原件到现场进行身份认证→公司业绩证明材料→售后服务承诺

3、装订要求：有封面，材料要求胶装；不允许用类似抽杆夹等之类的文件夹或文件袋等；（此项如有疑问请致电招标办公室）

4、以上材料一式三份（一正二副），可提供复印件并加盖有效公章。所有材料应使用文件袋和封条进行全密封。

四、报名截止：2026年8月1日 17：30

五、报名方式：邮件报名

A、报名函内容：项目名称、单位名称、联系人、电话、联系邮箱、报名时间，打印后在空白处盖章并扫描上传至报名邮箱 。

B、公司营业执照的扫描件盖公章。

C、请在报名邮件主题注明公司名称以及项目名称

邮箱：yhsqzbb@163.com

六、特别提醒：已报名公司不得轻易取消报名，如确需取消，请提前2个工作日电话通知我院招标办，否则，将记录不良信用，并按医院相关规定处理。如报名截止日已过，请电话联系了解。

七、磋商时间：另行电话通知

八、磋商地点及方式：另行电话通知

采购单位：柳州市鱼峰区阳和街道社区卫生服务中心

地   址：柳州市鱼峰区政和路66号

科   室：招标办公室

联 系 人：龙女士、罗先生

电   话：15107724185

邮   箱：yhsqzbb@163.com